医院对讲系统工程

工

程

预

算

表

北京中昊旗云科技有限公司

- 医院概况

某医院有一幢住院楼，共有 5 个护士站，合计有病床 125 个。

二、工程提出的要求：

1、在每个护士站值班室设计1台主机

2、护士值班室要能对本层所有的病床进行管理

3、在每张病床安装1台对讲分机

4、分机要具有以下功能：
a) 可以呼叫本层的主机并能对讲；
b) 分机要能外接手持呼叫器，取代分机上的呼叫按钮

5、主机要具有以下功能：
a) 可以管理本层所有的病床；
b）分机呼叫主机时，主机显示、区分呼叫分机号，并有提示音；
c) 主机有呼叫记忆保持功能，能存储10组呼入号码；
d) 主机要有群呼功能

根据以上提出的要求， “美一”医院护理对讲系统（主机LB-500HM、分机MY-B8）符合以上所提出的要求。下面是针对该系统的功能说明。

三、产品功能简介

***主机是0—9十个数字进行编码，最大容量为9999个分机；

***主机具有存储功能，分机呼叫而主机无人接听时，主机自动存储分机号及呼叫次数；

***主机呼出或分机呼入都有红色LED数码显示，并有音乐声。

***可外接大型LED显示屏。

***可外接立式话筒，并有录音输出接口；

***主机和分机对讲有单/双式两种方式，主机音量可调

***主机具有查询功能，可查询最后呼入10个号码；

***主机与分机之间为双工对讲，主机为免提通话方式；

***主机具有组呼功能若将分机的前两位代号编成一致 ，可以实现护理单元划分（比如按下11**、则代号为11**的分机同时响铃，则可听到主机声音）；

***主机具有群呼功能，可呼叫所有分机，提起手柄可对所有分机进行公共广播、通知等；

***主机具有监听功能；若有分机呼入，则切换到对讲状态；

***主机具有延时报警功能；（当分机呼叫主机时，主机在7秒钟内没有应答，则触动报警）；

***主机具有录音输出接口，可外接录音设备；

***分机自带手持呼叫器，取代分机上的呼叫/解除键；

***分机可外接门前灯，安装于病房门口，相应分机呼叫时亮；

***LED走廊显示屏安装于走廊通道，当分机呼叫护士站（主机）时，LED显示分机号码，并伴有振铃声，否则，显示时间。

四、主机、分机示意图：

编码主机LB-500HM

编码分机MY-B8

⑦呼叫按键   ⑧挂机/编码按键   ⑨话筒    ⑩喇叭

五、安装接线图如下图：

六、布线要求

1、线路采用树干型布线法，要求线路单独布线，和其它信号线或电源线要有30cm以上距离。总线线径视线路长短采用型号为RVV，线径为0.5mm以上如:200m(0.5mm)  300m(0.6mm)   500m(0.8mm)   1000m(1.00mm) 。

2、主机和分机用总线连接，主机和分机AOUT（红线）、AIN（黑线）、GND（绿线）、VCC（黄线）对应连接，蓝线（-）和白线（+）可外接报警灯。

3、本系统分机可分成100组，每组最多可接99台分机

七、分机号设定 
***将主机与分机连接好， 
***在分机挂机状态下，按住分机"挂机/编码"键不放， 
***在主机端按“1234567890”按“1708”按“#”键确认，约5秒钟后主机与分机同时振铃， 
***所设分机号为“1708”，重复以上步骤可设定各分机号。

八、系统配置

***在每层护士值班室配置1台编码主机LB-500HM

***在每张病床配置1台编码分机MY-B8

***每层所有分机采用1个系统电源  18V   6A供电

***每间病房采用1个紧急闪灯

***每个病区采用1个LED显示屏。

九、 技术参数

1、编码对讲主机LB-500HM

功能简介：

1、采用四位数码编码方式。 
2、主机呼出或分机呼入都有红色LED数码显示，并有音乐声。 
3、有群呼和监听功能。 
4、安装方式采用总线4芯线连接。 
5、可外接大型LED显示屏。 
6、可外接立式话筒，并有录音输出接口；
７、主机和分机对讲有单/双式两种方式，主机音量可调

2、分机MY-B8

功能简介： 
☆与普通分机相比，该分机更薄、更小巧。一般安装在医院的每个病床上方； 
☆分机可呼叫主机及对讲； 
☆分机外接呼叫按钮； 
                ☆分机与主机间是插线连接。

3、门前灯MY-79

功能简介： 
☆ 一般安装在病床的门口外，以方便走廊中的医护人员 
观察； 
☆. 病床呼叫护士站时，该病房外的门灯闪亮； 
☆ 病床解除呼叫或在待机状态下时，该门灯熄灭。

4、数码显示屏 MY-2D

功能简介： 
☆、一般安装在走廊中，双面显示。 
☆ 本走廊显示屏可显示4位数字。 
☆尺寸：590(H)×170(V)×60(D)。 
☆ 本机由220V电源供电。

5、电源MY-6A

功能简介：
电源供应器：
产品规格：MY-6A
工作电压：AC220V
               直流电源：DC18V 12A
               电池容量：4.5AH
               工作温度：-35℃~+55℃
体积：230（H）×180（V）×80（D）
安装方式：台嵌式或摆放式

十、器材配置及报价

见附表